# 中国仪器仪表行业协会团体标准

# 《振动传感器温度灵敏度测试系统》

# 编制说明

（征求意见稿）

# 一、工作简况

## 1．任务来源

本标准根据中国仪器仪表行业协会《关于<压力传感器高低温性能测试系统>等2项团体标准立项的批复》（中仪协 [2024]28号）文件立项，项目名称为《振动传感器温度灵敏度测试系统》，项目编号为T/CIMA 0181。本标准由中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所 提出，由中国仪器仪表行业协会归口。本文件计划编制起止时间为2024年12月至2025年8月。

## 2．主要工作过程

2024年10-11月，中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所等单位对项目进行多次预研，形成标准立项建议材料，向中国仪器仪表行业协会提出立项申请。

2024年12月，中国仪器仪表行业协会组织立项评审会议，会后下达了团体标准立项的批复。由中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所牵头，组织成立标准起草工作组。

工作组在北京召开第一次工作组会议，确定标准工作组成员组成原则和本标准制定的基本思路。

工作组以网络视频会议形式召开第二次工作组会议，对初稿进行了认真仔细的讨论，确认了标准编制原则和主要内容。

2025年1月，牵头单位根据会议意见对初稿进行了修改，形成《振动传感器温度灵敏度测试系统》征求意见稿材料。

## 3. 主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

牵头起草单位是中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所，主要起草单位有中国核动力研究设计院、中国电子科技集团公司第四十九研究所、苏州东菱振动试验仪器有限公司、中国航天科技集团公司第一研究院第七〇二研究所、苏州韦博试验仪器有限公司、中国计量科学研究院和浙江大学等。

主要起草人：张炳毅、徐春柳、孙浩琳、王显伟、徐昱根、徐兴烨、叶腾波、季俊云、仝宁可、刘志华、何闻、吕琦。

张炳毅为本文件起草工作组的组长，为标准总负责人，全面协调标准的制定工作，负责对各阶段标准的审核。张炳毅、徐春柳、孙浩琳、王显伟为本文件的主笔人，负责标准的编写；徐昱根、徐兴烨、叶腾波为本文件起草工作组的组员，负责标准的编写进程和组织协调工作；季俊云、仝宁可、刘志华、何闻、吕琦工作组成员为本文件的编写和修改工作给与大量帮助。

## 二、标准编制原则和主要技术内容确定的依据

### 2.1主要阐述标准制定或修订过程遵循的基本原则

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》进行编写和表述。文件编制遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，注重标准的可操作性。另外，本文件还考虑了以下几个方面：

1)本标准规范性引用文件的版本应为最新版本；

2)为了利于对本标准的理解，本标准适当采用表格、图片和文字表述，尽可能清楚、准确和简练，保证标准的适用性。

### 2.2标准主要内容中技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则依据

本标准规定了振动传感器温度灵敏度测试系统的基本参数和技术要求以及相应的试验方法，适用于振动传感器温度灵敏度测试系统的制造和检验。

本标准充分考虑当前振动传感器温度灵敏度测试系统产品的技术成熟度、产业发展情况和未来趋势，在制定过程中考虑标准体系的协调一致，参考了相关标准GB/T 10592-2023《高低温试验箱技术条件》、JJG 298-2015《标准振动台》、GB/T 13310-2007《电动振动台》、JJF 1376-2012《箱式电阻炉校准规范》、GB/T 5170.19-2018《环境试验设备检验方法 第19部分：温度、振动(正弦)综合试验设备》等，并对关键技术指标开展了验证活动，如振动传感器感受到的温度与设定目标温度的一致程度和高低温条件下振动测量准确性的考核方法。

本标准主要内容中技术指标包括频率示值误差、加速度示值误差、加速度波形失真度、横向振动比、温度偏差、温度波动度和温度均匀度。其中，频率示值误差、加速度示值误差、加速度波形失真度和横向振动比试验方法参考GB/T 13310-2007《电动振动台》和JJG 298-2015《标准振动台》，结合本标准高低温环境下振动传感器的需求进行制定；温度偏差、温度波动度和温度均匀度试验方法参考GB/T 10592-2023《高低温试验箱技术条件》，结合振动传感器测试条件确定有效测试空间，针对现有温度标准中温度波动度与温度均匀度指标计算方法不统一的问题，本标准计算方法与GB/T 10592-2023《高低温试验箱技术条件》保持一致。技术指标的性能要求与现有标准对比如下表1所示。

- 本标准与现有标准技术指标的性能要求对比情况

| 序号 | 本标准 |  |  | 本标准与相关标准条款对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 技术参数 | 性能要求 |  |
| 1 | 5.3 | 频率示值误差 | 优于±0.1% | 高于GB 13310-2007 6.2.1要求 高于GB 5170.19-2018 4.5要求 与JJG 298-2018 4.3中比较法要求相当 |
| 2 | 5.4 | 加速度示值误差 | 最大允许误差±5% | 高于GB 13310-2007 6.2.2要求 高于GB 5170.19-2018 4.4要求 与JJG 298-2018 4.10中最大允许误差幅值相当 |
| 3 | 5.5 | 加速度波形失真度 | 在测试系统额定频率范围内，除参考点外，允许有（1～2）个频带中的加速度波形失真度超过表1要求，其频段宽度不超过最大失真度对应频率的±10%；（10～20）Hz范围内允许有（1～2）个频带中的加速度波形失真度超过表1要求，最大失真度不超过15%，其余点均应满足表2要求。 | 高于GB 13310-2007 6.2.4要求 高于GB 5170.19-2018 4.3要求 与JJG 298-2015 4.5中比较法要求相当 |
| 4 | 5.6 | 横向振动比 | 在测试系统额定频率范围内，除参考点外，允许有（1～2）个横向振动比较大的频带，在该频带内最大横向振动比可大于表2要求，但其频带宽度应不超过最大横向振动比对应频率的±5%，其余点均应满足表3要求。 | GB 13310-2007不能满足频率范围要求 与JJG 298-2015 4.6中比较法要求相当 |
| 5 | 5.7 | 温度偏差 | ±5℃（T≤-80℃） ±1℃（-80℃＜T≤200℃） ±2℃（200℃<T≤400℃） ±5℃（T >400℃） | 高于GB 5170.19-2018 4.7要求 高于GB 10592-2023 4.1要求 高于JJF 1270-2010 5要求 |
| 6 | 5.8 | 温度波动度 | ±5℃（T≤-80℃） ±1℃（-80℃＜T≤200℃） ±2℃（200℃<T≤400℃） ±5℃（T >400℃） | 与GB 5170.19-2018 4.7要求相当 低于GB 10592-2023 4.1要求 高于JJF 1270-2010 5要求 |
| 7 | 5.9 | 温度均匀度 | 8℃（T≤-80℃） 2℃（-80℃＜T≤200℃） 5℃（200℃<T≤400℃） 8℃（T >400℃） | GB 5170.19-2018无规定 高于GB 10592-2023 4.1要求 高于JJF 1270-2010 5要求 |

其中，本标准振动传感器温度灵敏度测试系统考虑为耦合温度的振动测试环境，在-75℃＜T≤200℃温度范围内为半开放测试空间，制定其温度波动度指标低于GB 10592-2023《高低温试验箱技术条件》要求，但其满足JJF1270-2010《温度湿度振动综合环境试验系统校准规范》要求。

- 加速度波形失真度

| 频率范围，f | 加速度波形失真度， |
| --- | --- |
| 10Hz≤f≤20Hz | ≤10% |
| 20Hz <f<3000Hz | ≤5% |

- 横向振动比

| 频率范围，f | 横向振动比，Tr |
| --- | --- |
| 10Hz≤f<1000Hz | ≤10% |
| 1000Hz≤f<3000Hz | ≤30% |

## 三、主要试验（或验证）情况

中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所在振动传感器温度灵敏度测试系统技术方面积累了丰富的经验和验证数据。

中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所对本标准关键指标进行了试验验证，如振动传感器感受到的温度与设定目标温度的一致程度和高低温条件下振动测量准确性试验，具体见表4。

- 指标验证情况

| 序号 | 条款号 | 技术要求 | 实测值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.2 | - 测试系统的外观应应符合GB/T 2611-2022中第10章的规定； - 测试系统通过计算机的显示器或其他显示装置应能实时、连续和准确地显示振动频率和加速度幅值； - 测试系统应能准确地记录和存储试验过程中的试验数据； - 测试系统应设有引线孔； - 为保护测试系统安全，测试系统应具有安全装置及保护功能； - 测试系统不应有漏气、漏水等缺陷； - 保护接地端子与测试系统外壳有良好的电气连接，并能方便牢固地接线，标识清晰，应符合GB/T 14048.1-2012中规定。 | 符合要求 |
| 2 | 5.3 | - 在规定的频率范围内，测试系统的频率应连续可调，其频率示值误差优于±0.1%。 | 符合要求 |
| 3 | 5.4 | 在规定的频率范围内，测试系统的加速度应可调，加速度示值的最大允许误差为±5%。 | 符合要求 |
| 4 | 5.5 | 在测试系统额定频率范围内，除参考点外，允许有（1～2）个频带中的加速度波形失真度超过表1要求，其频段宽度不超过最大失真度对应频率的±10%；（10～20）Hz范围内允许有（1～2）个频带中的加速度波形失真度超过表1要求，最大失真度不超过15%，其余点均应满足上表2要求。 | 符合要求 |
| 5 | 5.6 | 在测试系统额定频率范围内，除参考点外，允许有（1～2）个横向振动比较大的频带，在该频带内最大横向振动比可大于表2要求，但其频带宽度应不超过最大横向振动比对应频率的±5%，其余点均应满足上表3要求。 | 符合要求 |
| 6 | 5.7 | 测试系统工作时，有效测试空间温度偏差应满足表5的要求。 - 温度偏差 温度范围，T; 温度偏差，T. T≤-80℃; ±5℃. -80℃＜T≤200℃; ±1℃. 200℃<T≤400℃; ±2℃. T >400℃; ±5℃. | 符合要求 |
| 7 | 5.8 | 测试系统工作时，有效测试空间温度波动度应满足表6的要求。 - 温度波动度 温度范围，T; 温度波动度，Tf. T≤-80℃; ±5℃. -80℃＜T≤200℃; ±1℃. 200℃<T≤400℃; ±2℃. T >400℃; ±5℃. | 符合要求 |
| 8 | 5.9 | 测试系统工作时，有效测试空间温度均匀度应满足表7的要求。 - 温度均匀度 温度范围，T; 温度均匀度，Tu. T≤-80℃; 8℃. -80℃＜T≤200℃; 2℃. 200℃<T≤400℃; 5℃. T >400℃; 8℃. | 符合要求 |

根据以上验证数据，起草组认为，本标准中所列出的各项技术指标科学合理、试验方法科学可行，验证数据真实可靠，表明本标准规定的主要技术指标科学、先进、合理、适用。

## 四、标准涉及国内外专利情况

本文件不涉及任何专利。

## 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

本标准可为振动传感器温度灵敏度测试系统的生产制造提供参考依据，规范振动传感器温度灵敏度测试系统的技术指标，便于开展对高低温振动传感器指标的检验，促进振动传感器温度灵敏度测试系统批量的生产制造，使其达到推广使用。

振动传感器温度灵敏度测试系统团体标准的制订，首先可统一测试系统的技术要求与检验方法，填补国内在振动传感器温度灵敏度测试系统测试方法上的空白，解决现有测试系统评价标准多样、方法不完善的问题；其次可以形成一套科学、规范、统一的测试与评价体系，确保测试系统在不同温度环境下的稳定性和可靠性，提升测试系统整体产品质量；第三有利于国内振动传感器性能的统一与升级，扩展国内振动传感器的工作温度范围，最终满足当前及未来在航天、航空、核电等高科技领域对振动传感器性能不断提升的要求。

## 六、与国际、国外同类标准水平的对比情况

国内外目前无相关标准。

## 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性；

与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准协调一致。

## 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

## 九、标准性质的建议说明

本文件为首次制定，为推荐性团体标准。

## 十、贯彻标准的要求和措施建议

无。

十一、废行现行相关标准的建议

无。

十二、其他予以说明的事项

无。